Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu

(sprawa BBA-2.262.27.2019)

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia laboratoryjne muszą spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanego sprzętu” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca określa też producenta/model oferowanego urządzenia.
Część I. Aparat do oznaczania temperatury mętnienia i temperatury zablokowania zimnego filtru -1szt.
	Minimalne wymagania Zamawiającego
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	Charakterystyka:

Automatyczny aparat do oznaczania temperatury:

- mętnienia (zgodny z normą PN- ISO 3015:1997)

- oraz zablokowania zimnego filtru (zgodny z normą PN-EN 116:2015-09) metodą stopniowego schładzania wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia w/w metod w laboratorium:

· zakres pomiarowy od -50°C, do +30°C

· wbudowany system chłodzenia,

· chłodzenie krokowe,

· możliwość programowania skoków temperatury 0,1°C podczas oznaczania temperatury mętnienia,

· wielkość próbki 45 ml,

· podciśnienie sterowane elektronicznie, elektroniczny regulator próżniowy zapewniający osiągnięcie próżni 2 kPa ± 0,05 kPa podczas całego cyklu zasysania przy oznaczaniu CFPP,

· pomiar czasu z rozdzielczością 0,2 s i dokładnością 0,1% 
w okresie 10 min,

· pomiar temperatury próbki platynowym termometrem oporowym, o rozdzielczości 0,1°C i dokładności  0,5°C,

· automatyczny system detekcji napełnienia pipety podczas oznaczania CFPP,

· automatycznie programowalne cykle mycia i suszenia,

· oprogramowanie w polskiej wersji językowej pozwalające na:

- sterowanie pracą przyrządu,

- możliwość podglądu temperatury próbki,
- możliwość podglądu temperatury łaźni,

- możliwość podglądu wartości próżni,

- zbieranie i archiwizację danych,

- monitorowanie wyników,

-  ponowne oszacowanie uzyskanych rezultatów,

· zasilanie 230 V, 50 Hz,

· posiadający złącze USB

· certyfikowane materiały odniesienia zapewniające spójność pomiarową do sprawdzenia poprawności działania aparatu 
(w temperaturach około (-20°C dla CFPP) i (-8°C dla temperatury mętnienia) oraz odbioru na miejscu w laboratorium:

- zarejestrowane w bazie BIPM KCDB,

- lub wyprodukowane przez podmiot akredytowany wg PN-EN ISO 17034-2017-03,

· czujnik PT-100, wzorcowany przez GUM lub laboratorium akredytowane w temperaturach: 0,0°C; -45,0°C

· wzorcowanie elektronicznego regulatora próżniowego  w punkcie 2 kPa ± 0,05 kPa,

· wzorcowanie łaźni chłodzącej w urządzeniu, w temperaturach;

-  (-34,0°C) ± 0,5°C,

-  (-51,0°C) ± 1,0°C,

- (-67°C) ± 2°C,

Wyposażenie dodatkowe:
- czujnik PT-100, wzorcowany przez GUM lub laboratorium akredytowane w temperaturach: 0,0°C; -45,0°C
	

	Ilość – 1 sztuka
	

	Warunki realizacji zamówienia:
1. Odbiór przyrządu nastąpi po sprawdzeniu: 

· układu pomiaru temperatury próbki,

· układu podciśnienia,

·  temperatury łaźni,

· czujnika temperatury łaźni,

· górnej bariery świetlnej,

· dolnej bariery świetlnej,

· zaworu próżni,

· pompy próżniowej,

· oświetlenia próbki i ewentualna regulacja,

· ostrości kamery i ewentualna regulacja

· w laboratorium precyzji pomiaru z użyciem próbek rzeczywistych (oleju napędowego), wynik sprawdzenia mieszczący się 
w granicach odtwarzalności dla obu metod badawczych. Porównanie zostanie dokonane z wynikami uzyskanymi przy użyciu przyrządu stosowanego w laboratorium do bieżących badań paliw ciekłych. 

· w laboratorium dokładności pomiaru z użyciem materiałów odniesienia zapewniających  zachowanie spójności pomiarowej (element dostawy), wynik sprawdzenia mieszczący się 
w granicach niepewności dla materiału odniesienia.
2. Przyrząd fabrycznie nowy, kompletny.
3. Certyfikat sprawdzenia przyrządu przez producenta oraz protokół sprawdzenia przyrządu w laboratorium wykonany przez dostawcę 
w zakresie dokładności i precyzji pomiarów.
4. Termin dostawy – nie później niż 3 miesiące od daty podpisania umowy.

5. Instrukcja obsługi w języku polskim.
6. Należy przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania przyrządu,

7. Szkolenie pracowników laboratorium w zakresie obsługi przyrządu 
1 dzień roboczy. 

8. Wymagane oznaczenie i certyfikat CE.
	

	Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w dwunastym miesiącu licząc od daty odbioru przyrządu bezpłatnego przeglądu serwisowego polegającego na sprawdzeniu poprawności działania wskazań: 
· układu pomiaru temperatury próbki,

· układu podciśnienia,

· temperatury łaźni,

· czujnika temperatury łaźni,

· górnej bariery świetlnej,

· dolnej bariery świetlnej,

· zaworu próżni,

· pompy próżniowej,

· oświetlenia próbki i ewentualna regulacja,

· ostrości kamery i ewentualna regulacja

Wszystkie zastosowane w trakcie sprawdzeń przyrządy powinny zapewnić spójność pomiarową.
	

	Gwarancja: minimum 12 miesięcy
	

	Przeznaczenie i dostawa: 

Laboratorium w Bydgoszczy, 

ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz.
	


…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 














…………………………………………

(podpis)
Część II. Refraktometr cyfrowy automatyczny z pokrywą – 1 sztuka
	Minimalne wymagania Zamawiającego
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	Charakterystyka:

· pomiar współczynnika załamania światła oraz Brix z automatyczną kompensacją temperatury do zadanej temperatury

· wbudowany system automatycznego termostatowania próbki (grzanie i chłodzenie pryzmatu) do zadanej temperatury

· pomiar i kontrola temperatury powierzchni pryzmatu

· zerowanie na wodę destylowaną

· zakres pomiarowy min. nD: 1,32700-1,58000, Brix: 0,00-100,00%

· rozdzielczość min. nD: 0,00001, Brix: 0,01%, temperatura: 0,01°C

· dokładność (max. błąd) (nD) ±0,00004, Brix: ± 0,03%, temperatura: ± 0,05°C

· długość fali:589,3 nm – linia NaD

· zakres korekcji temperatury: 18,00-30,00°C 

· możliwość pracy w temperaturze otoczenia: temp. 18-28°C, wilgotność: 25-60%

· pryzmat ze sztucznego szafiru zabezpieczony pokrywą

· kolorowy wyświetlacz LCD 

· refraktometr wywzorcowany w laboratorium posiadającym akredytację PCA w zakresie wzorcowania lub w GUM, w następujących punktach, w dwóch skalach: 
Brix: woda, skala cukrowa; 10%, 20%, 30%, 40%, gliceryna, 80%;

nD: 1,33-1,52
· komplet przewodów podłączeniowych

· zasilanie 230V/50Hz
	

	Ilość – 1 sztuka
	 


	Warunki realizacji zamówienia: 
· urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, gotowe do pracy bez dodatkowych zakupów,
· termin dostawy – nie później niż 6 tyg. po podpisaniu umowy,
· instrukcja obsługi w języku polskim,
· przekazanie personelowi laboratorium wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowej obsługi i działania urządzenia.
	 

	Serwis po sprzedaży: 

· wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji
	

	Gwarancja: min. 24 miesiące
	

	Przeznaczenie i dostawa: 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Laboratorium w Poznaniu

Aleje Karola Marcinkowskiego 3, 61 -745 Poznań (III piętro kamienicy bez windy)
	


…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 














…………………………………………

(podpis)

Część III.  Chłodziarka laboratoryjna– 1 szt.
	Minimalne wymagania Zamawiającego
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	Charakterystyka:

· laboratoryjna chłodziarka dwukomorowa;

· oddzielny system chłodzenia obu komór;

· zakres temperatury pracy komory górnej i dolnej nie mniejszy niż 0°-10°C z dokładnością nastawiania nie gorszą niż 0,1°C;

· pojemność komory górnej – 140-160 l;

· pojemność komory dolnej – 190-210 l;

· stabilność temperatury w komorze górnej i w komorze dolnej (mierzona w temperaturze 4°C) – nie gorsza niż ±0,5°C;

· co najmniej 4 półki w każdej z komór o nośności minimum 10 kg każda;

· elektroniczny system ustawiania i kontroli temperatury;

· wyświetlanie aktualnej temperatury w każdej komorze;

· otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika temperatury w każdej komorze;

· sygnalizacja otwartych drzwi;

· wymuszony obieg powietrza w obu komorach;

· funkcja rozmrażania w obu komorach;

· kontrola zaniku napięcia;

· sygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury;

· sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury;

· pełne drzwi w obu komorach;

· obudowa malowana proszkowo;

· kółka jezdne;

· oświetlenie wewnętrzne w obu komorach;

· wymiary podstawy nie większe niż 680 mm x 680 mm;

· świadectwo wzorcowania urządzenia w co najmniej 9 punktach w każdej z komór dla temperatury 4°C, wydane przez akredytowane laboratorium lub GUM.
	

	Ilość – 1 sztuka
	

	Warunki realizacji zamówienia: 

· urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 
w 2018 r, kompletne, gotowe do pracy bez dodatkowych zakupów,
· termin dostawy i instalacji – nie później niż 2 miesiące po podpisaniu umowy,
· przeszkolenie, w miejscu dostarczenia urządzenia, personelu laboratorium z prawidłowej jego obsługi,
· dostarczenie wraz z urządzeniem instrukcji obsługi w języku polskim, opisującej obsługę.
	

	Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji.
	

	Gwarancja: minimum 24 miesiące.
	

	Przeznaczenie i dostawa: Laboratorium w Łodzi, ul. M. Skłodowskiej – Curie 19/27, 90-570 Łódź (budynek B – I piętro)
	


…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 














…………………………………………

(podpis)

Część IV. Łaźnia wodna –1 szt.
	Minimalne wymagania Zamawiającego
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	Charakterystyka:

· łaźnia wodna z kontrolą temperatury;

· całkowita pojemność zbiornika od 12 l do 14 l;

· maksymalna moc grzałki nie mniejsza niż 1 kW;

· obudowa zewnętrzna oraz obudowa zbiornika wykonane z materiałów nierdzewnych i nie ulegających zniszczeniu w wyniku działania wody;

· odczyt aktualnej temperatury łaźni wodnej za pomocą wyświetlacza elektronicznego, znajdującego się na przedniej ścianie urządzenia;

· maksymalne wymiary zewnętrzne bez pokrywy (dł. x szer. x wys.) 400 x 450 x 350 mm; 

· minimalne wymiary zbiornika łaźni (dł. x szer. x głęb.) 250 x 250 x 150 mm; 

· zakres nastawy temperatury nie mniejszy niż 20˚C – 95˚C; 

· praca urządzenia co najmniej w zakresie od 5˚C powyżej temperatury otoczenia do temperatury 95˚C;

· zabezpieczenie przed przegrzaniem; 

· dokładność nastawianej temperatury nie gorsza niż 0,1˚C; 

· stabilność temperatury nie gorsza niż: ± 0,2˚C; 

· różnica między nastawioną temperaturą a temperaturą wody w różnych częściach łaźni w całym zakresie nie powinna być większa niż 1,5˚C;

· temperatura wody pomiędzy dowolnymi punkami zbiornika łaźni nie powinna się różnić o więcej niż 1˚C;

· minimalna ilość wody z jaką może pracować łaźnia – poniżej 4 l;

· napięcie zasilania: 230V; 

· zawór i spust wody z łaźni pozwalający na opróżnienie jej bez konieczności podnoszenia urządzenia; 

· wyposażenie dodatkowe:

· statyw lub zestaw statywów do umieszczania w łaźni naczyń o średnicy 29 mm i wysokości 90 mm, na nie mniej niż 40 naczyń; 

· statyw lub zestaw statywów do umieszczania w łaźni probówek o średnicy 16 mm i wysokości 160 mm na nie mniej niż 50 naczyń;

· nierdzewna pokrywa dwuspadowa montowana na zawiasach;

· świadectwo wzorcowania łaźni w temperaturach 20˚C, 30˚C, 40˚C, 50˚C, 60˚C, 70˚C, 80˚C wydane przez GUM lub akredytowane laboratorium.
	

	Ilość – 1 sztuka 
	

	Warunki realizacji zamówienia: 

· urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r, kompletne, gotowe do pracy bez dodatkowych zakupów,
· termin dostawy i instalacji – nie później niż 6 tygodni po podpisaniu umowy,
· sprawdzenie urządzenia w zakresie parametrów wymaganych w specyfikacji przedmiotu dostawy,
· przeszkolenie, w miejscu dostarczenia urządzenia, personelu laboratorium z prawidłowej jego obsługi,
· dostarczenie wraz z urządzeniem instrukcji obsługi w języku polskim, opisującej obsługę.
	

	Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji.
	

	Gwarancja: minimum 12 miesięcy
	

	Przeznaczenie i dostawa: Laboratorium w Łodzi, ul. M. Skłodowskiej – Curie 19/27, 90-570 Łódź (budynek B – I piętro)
	


…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 














…………………………………………
Część V. Generator ultraczystego powietrza wraz z kompresorem
	Minimalne wymagania Zamawiającego
	Dane techniczne oferowanego sprzętu

	Charakterystyka:

Generator czystego powietrza do chromatografu gazowego model 7890B z reformulyzerem M4 oraz chromatografu gazowego model 6890N

· przepływ minimalny 3000ml/min, 

· natężenie przepływu powietrza min. 8 l/min,

· ciśnienie powietrza min. 8 bar,

· czystość powietrza wejściowego:

- zawartość cząstek stałych 0,01µm,

- opary oleju ≤0,01 mg/m3,

- zawartość wilgoci ≤ 30C punkt rosy,

· wbudowany reaktor katalityczny Pt/Pd,

· czystość powietrza wyjściowego:

- min 99,99%,

- zawartość CnHm <0,1ppm

-  pozostałość po reaktorze katalitycznym <0,1ppm,

- zawartość wilgoci  - 500 C punkt rosy,

· ciśnienie powietrza wyjściowego min. 6bar,

· warunki środowiskowe pracy :

- wilgotność ≤ 80%,

- temperatura od 50C do 400C

· zasilanie 230 V, 50 Hz,

· wymiary; 

- wysokość max 50cm,

- szerokość max 40cm,

- głębokość max 55cm

· podstawa do ustawienia generatora na posadzce umożliwiająca przesuwanie urządzenia w poziomie

Kompresor powietrza:

· kompatybilny z generatorem czystego powietrza,

· bezolejowy, tłokowy,

· natężenie przepływu min. 20l/min sprężonego powietrza, 

· ciśnienie powietrza wyjściowego min. 8bar, 

· czystość powietrza wyjściowego:

- zawartość cząstek stałych ≤ 0,01µm,

- opary oleju ≤0,01 mg/m3 ,

- zawartość wilgoci ≤ 30C punkt rosy,

· warunki środowiskowe pracy: 

- wilgotność ≤ 80%,

- temperatura od 50C do 400C

· wymiary; 

- wysokość max 50cm,

- szerokość max 40cm,

- głębokość max 55cm

· zasilanie 230 V, 50 Hz,
	

	Ilość – 1 zestaw
	

	Warunki realizacji zamówienia
· Odbiór przyrządu nastąpi po przedstawieniu przez dostawcę dokumentów potwierdzających jakość wytworzonego powietrza 

· dla generatora i kompresora w zakresie;

· - zawartości CnHm <0,1ppm,
· - pozostałości po reaktorze katalitycznym <0,1ppm,
· - zawartości wilgoci  - 50°C punkt rosy, ≤ 3°C punkt rosy,

· - oparów oleju ≤0,01 mg/m3.

· Zestaw urządzeń fabrycznie nowy, kompletny, 

· Termin dostawy – nie później niż 3 miesiące od daty podpisania umowy.

· Instrukcja obsługi w języku polskim.
· Należy przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania urządzenia.
· Wymagany certyfikat sprawdzenia zestawu urządzeń przez producentów.
· Wymagane oznaczenie i certyfikat CE.

· Szkolenie pracowników laboratorium w zakresie obsługi zestawu urządzeń 1 dzień roboczy.
	

	Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w dwunastym miesiącu licząc od daty odbioru zestawu urządzeń bezpłatnego przeglądu serwisowego polegającego na sprawdzeniu poprawności działania: 
· generatora powietrza wraz z wymianą niezbędnych elementów (filtrów, wkładów, osuszaczy),

· kompresora bezolejowego.  
	

	Gwarancja: minimum 12 miesięcy
	

	Przeznaczenie i dostawa: 

Laboratorium w Bydgoszczy, ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz.
	


…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 














…………………………………………
(podpis)


Załącznik Nr 2 do SIWZ
Zamawiający:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa 

Wykonawca:

……………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(nr. post. BBA-2.262.27.2019), prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. ……………….…. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych  w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze ....................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)
Załącznik Nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa 

Wykonawca:

……………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(nr. post. BBA-2.262.27.2019), prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam/-y, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w  pkt 1.2 lit. A Części II SIWZ.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ....………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału 
w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………...………….…………………………………………………….., 
w następującym zakresie...........................................…………....................................................… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 4 do SIWZ
Zamawiający:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa 

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(nr. post. BBA-2.262.27.2019), prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w skład której wchodzi/ą Wykonawca/y, który/rzy złożył/li ofertę:

1. ………………………………………………………….

2. ………………………………………………………….

3. …………………………………………….……………
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, przedstawiam następujące informacje i dowody, że powiązania z ww. podmiotami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w niniejszym postępowaniu: 

.………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 4A do SIWZ
Zamawiający:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa 
Wykonawca:

……………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(nr. post. BBA-2.262.27.2019), prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 369), 
w skład której wchodzi inny Wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

........................ dnia .....................

         

..........................................................

(miejscowość)



         
                            (pieczątka i podpis Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)
















Załącznik nr 5 do SIWZ

…………………………….
Nazwa i adres Wykonawcy 

(pieczątka) 

Wykaz dostaw

spełniających wymagania zawarte w pkt 1.2.1. lit. A części II SIWZ

(nr post. BBA-2.262.27.2019)

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Terminy wykonania

(od-do)
	Wartość dostawy brutto w zł
	Odbiorca (Zamawiający)

(nazwa, adres, telefon)
	Podstawa

dysponowania zasobami

	1
	
	
	
	
	własne / podmiotu trzeciego*

	2

	
	
	
	
	własne / podmiotu trzeciego*


Uwaga:

Do formularza należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały lub są wykonywane należycie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

* niepotrzebne skreślić

Do wykazu załączono ............ egzemplarz(e/y) dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie.

      ......................................... 









    ………………………………………….

(miejscowość, data)  

                                                                                                                 (pieczątka i podpis Wykonawcy)

……………………………………                                                        Załącznik Nr 6 do SIWZ  (nazwa i adres Wykonawcy pieczątka) 
Tel. ......................................................
Faks .....................................................
REGON ..............................................
NIP ......................................................
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

pl. Powstańców Warszawy 1

00 – 950 Warszawa
FORMULARZ OFERTOWY

(sprawa BBA-2.262.27.2019)

Część I zamówienia

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
na następujących warunkach cenowych:
	Marka, model i rok produkcji oferowanego urządzenia
	Liczba sztuk
	Cena jednostkowa 
(zł brutto)
	Cena 
(zł brutto)

	A
	B
	C
	D = B * C

	Aparat do oznaczania temperatury mętnienia i temperatury zablokowania zimnego filtru
.........................................................................

(marka)

.........................................................................

(model)


	1
	...............................
	...............................


Cena brutto - ............................................. zł 
(słownie złotych: .................................................................................................................................)
Oświadczam/y, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi 
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

Oświadczamy, iż udzielamy …...….... miesięcznej gwarancji na oferowane urządzenie 
na warunkach określonych w SIWZ.
Zobowiązujemy się świadczyć serwis na następujących warunkach: 

czas reakcji serwisu wynosi …....... godzin od momentu zgłoszenia. (Wymagana reakcja serwisu 
od momentu zgłoszenia problemu 72h). 
Oświadczamy, iż oferowane urządzenie posiada następujące parametry i funkcjonalności 
(* niepotrzebne skreślić. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem 
o braku posiadania danej funkcjonalności):
a) automatyczna kalibracja z możliwością wczytania tablicy korekcyjnej dla czujnika temperatury – TAK/NIE* 
b) kompaktowa budowa aparatu z w miarę możliwości wymiennymi głowicami do oznaczania temperatury mętnienia i temperatury zablokowania zimnego punktu TAK/NIE*
Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

Oświadczamy, iż oferowane urządzenia spełniają wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się  o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.1 (*niewłaściwe skreślić)

(1wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT, co może mieć miejsce 
w przypadku:

· wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

· importu usług lub towarów,

· mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT.)

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. 
Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego …………………………………………………………………………………………………………………....... 

oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ……………..……………. zł

UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT 

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni od terminu składania ofert.

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: …………………………………………………………………………………………………………

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczam/y, ze wniesione wadium w formie pieniężnej prosimy zwrócić na numer rachunku bankowego …………………………………………… w banku ……............………

(wypełniają Wykonawcy, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej)

Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych postanowieniach umowy.

Zamówienia zrealizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców* *

* *niepotrzebne skreślić
Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

Zakres: …………………………………………………………….......................................................

Nazwa podwykonawcy ……………………………………………………..........................................

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i Nazwisko        …………………………………………………..............................
Adres: ……………………………………………………………………………………
Telefon/Faks: ……………………………………………………………………………
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………
Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji wykonawcy)
	Czytelne imię i nazwisko
	Podpis
	Parafa

	
	
	


Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*? Tak/nie (niepotrzebne skreślić)
(*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.).
Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

· ..........................................................................................................................................................
· ..........................................................................................................................................................
(Jeżeli dotyczy) Oświadczam, iż wraz z ofertą zostały złożone następujące dokumenty, które niniejszym wskazujemy (w trybie §10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy) w celu dokonania przez Zamawiającego badania w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu oraz na potwierdzenie iż oferowane dostawy spełniają wymagania SIWZ:
· ..........................................................................................................................................................
· ..........................................................................................................................................................
· ..........................................................................................................................................................
Ofertę niniejszą składamy na ........
 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach. 

...............................





....................................................

(miejscowość, data)


                                    (podpis i pieczątka Wykonawcy)
…………………………………
Załącznik Nr 6 do SIWZ  

(nazwa i adres Wykonawcy pieczątka) 
Tel. .......................................................
Faks ......................................................
REGON ...............................................
NIP ......................................................
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

pl. Powstańców Warszawy 1

00 – 950 Warszawa

FORMULARZ OFERTOWY

(sprawa BBA-2.262.27.2019)

Część II zamówienia

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
na następujących warunkach cenowych:

	Marka, model i rok produkcji oferowanego urządzenia
	Liczba sztuk
	Cena jednostkowa 
(zł brutto)
	Cena 
(zł brutto)

	A
	B
	C
	D = B * C

	Refraktometr cyfrowy automatyczny 
z pokrywą
.........................................................................

(marka)

.........................................................................

(model)


	1
	...............................
	...............................


Cena brutto - ............................................. zł 
(słownie złotych: .................................................................................................................................)
Oświadczam/y, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi 
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

Oświadczamy, iż udzielamy …...….... miesięcznej gwarancji na oferowane urządzenia 
na warunkach określonych w SIWZ.
Oświadczamy, iż oferowane urządzenie posiada następujące parametry i funkcjonalności 
(* niepotrzebne skreślić. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem 
o braku posiadania danej funkcjonalności):
· menu w języku polskim TAK/NIE*
· pokrowiec na urządzenie TAK/NIE*
· dotykowy kolorowy wyświetlacz TAK/NIE*
· drukarka z kompletem przewodów podłączeniowych TAK/NIE*
Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

Oświadczamy, iż oferowane urządzenia spełniają wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się  o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.1 (*niewłaściwe skreślić)

(1wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT, co może mieć miejsce 
w przypadku:

· wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

· importu usług lub towarów,

· mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT.)

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. 
Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego …………………………………………………………………………………………………………………....... 

oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ……………..……………. zł

UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT 

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni od terminu składania ofert.

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: …………………………………………………………………………………………………………

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczam/y, ze wniesione wadium w formie pieniężnej prosimy zwrócić na numer rachunku bankowego …………………………………………… w banku ……............………

(wypełniają Wykonawcy, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej)

Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych postanowieniach umowy.

Zamówienia zrealizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców* *

* *niepotrzebne skreślić
Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

Zakres: …………………………………………………………….......................................................
Nazwa podwykonawcy ……………………………………………………..........................................
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………………….........................
Telefon/Faks:…………………………………………………………………………………..............
Adres e-mail:…………………………………………………………………………………..............
Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji wykonawcy):
	Czytelne imię i nazwisko
	Podpis
	Parafa

	
	
	


Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*? Tak/nie (niepotrzebne skreślić)
(*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.)
Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

· .................................................................................................................................................................................
· ..............................................................................................................................................................................
(Jeżeli dotyczy) Oświadczam, iż wraz z ofertą zostały złożone następujące dokumenty, które niniejszym wskazujemy (w trybie §10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy) w celu dokonania przez Zamawiającego badania w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
i niepodleganiu wykluczeniu oraz na potwierdzenie iż oferowane dostawy spełniają wymagania SIWZ:
· ..........................................................................................................................................................
· ..........................................................................................................................................................
· ..........................................................................................................................................................
Ofertę niniejszą składamy na ........
 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach.
...............................





....................................................

(miejscowość, data)


                                    (podpis i pieczątka Wykonawcy)

……………………………………                                                        

Załącznik Nr 6 do SIWZ  
(nazwa i adres Wykonawcy pieczątka) 
Tel. .......................................................
Faks ......................................................
REGON ...............................................
NIP ......................................................
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

pl. Powstańców Warszawy 1

00 – 950 Warszawa
FORMULARZ OFERTOWY

(sprawa BBA-2.262.27.2019)

Część III zamówienia

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:
	Marka, model i rok produkcji oferowanego urządzenia
	Liczba sztuk
	Cena jednostkowa 
(zł brutto)
	Cena 
(zł brutto)

	A
	B
	C
	D = B * C

	Chłodziarka laboratoryjna
.........................................................................

(marka)

.........................................................................

(model)


	1
	...............................
	...............................


Cena brutto - ............................................. zł 
(słownie złotych: .................................................................................................................................)
Oświadczam/y, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi 
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

Oświadczamy, iż udzielamy …...….... miesięcznej gwarancji na oferowane urządzenie 
na warunkach określonych w SIWZ.
Oświadczamy, iż oferowane urządzenie posiada następujące parametry i funkcjonalności 
(* niepotrzebne skreślić. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem 
o braku posiadania danej funkcjonalności):
· Możliwość obsługi urządzenia za pomocą komputera TAK/NIE*
· Dołączone oprogramowanie i wszystkie elementy umożliwiające podłączenie lodówki do komputera TAK/NIE*
· Wnętrze komory wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej  TAK/NIE*
· Możliwość rekalibracji urządzenia bez konieczności wizyty serwisu – TAK/NIE*
· Możliwość zmiany przez użytkownika kierunku otwierania drzwi TAK/NIE*
Zobowiązujemy się do pełnego i regularnego serwisu po sprzedaży, oraz gwarantujemy utrzymanie i ewentualną naprawę sprzętu po okresie gwarancji.
Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.

Oświadczamy, iż oferowane urządzenie spełnia wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się  o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.1 (*niewłaściwe skreślić)

(1wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT, co może mieć miejsce 
w przypadku:

· wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

· importu usług lub towarów,

· mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT.)

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. 
Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego …………………………………………………………………………………………………………………..................................... 

oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ……………..……………. zł

UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT 

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni od terminu składania ofert.

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: …………………………………………………………………………………………………………

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczam/y, ze wniesione wadium w formie pieniężnej prosimy zwrócić na numer rachunku bankowego …………………………………………… w banku ……............………

(wypełniają Wykonawcy, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej)

Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych postanowieniach umowy.

Zamówienia zrealizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców* *

* *niepotrzebne skreślić
Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

Zakres: …………………………………………………………….......................................................

Nazwa podwykonawcy ……………………………………………………..........................................

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i Nazwisko……………………………………………………………………………………....

Adres:………………….………………………………………………………………………………

Telefon/Faks:….………………………………………………………………………………............

Adres e-mail:………….………………………………………………………………………............

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji wykonawcy):

	Czytelne imię i nazwisko
	Podpis
	Parafa

	
	
	


Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*? Tak/nie (niepotrzebne skreślić)
(*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.)
Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

· .................................................................................................................................................................................
· ..........................................................................................................................................................................
· ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(Jeżeli dotyczy) Oświadczam, iż wraz z ofertą zostały złożone następujące dokumenty, które niniejszym wskazujemy (w trybie §10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy) w celu dokonania przez Zamawiającego badania w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
i niepodleganiu wykluczeniu oraz na potwierdzenie iż oferowane dostawy spełniają wymagania SIWZ:
· .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
· .......................................................................................................................................................................
· ........................................................................................................................................................................
· ..........................................................................................................................................................
Ofertę niniejszą składamy na ........
 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach.
...............................





....................................................

(miejscowość, data)


                                    (podpis i pieczątka Wykonawcy)
……………………………………                                                        Załącznik Nr 6 do SIWZ  (nazwa i adres Wykonawcy pieczątka) 
Tel. .......................................................
Faks ......................................................
REGON ...............................................
NIP ......................................................
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

pl. Powstańców Warszawy 1

00 – 950 Warszawa
FORMULARZ OFERTOWY

(sprawa BBA-2.262.27.2019)

Część IV zamówienia

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:
	Marka, model i rok produkcji oferowanego urządzenia
	Liczba sztuk
	Cena jednostkowa 
(zł brutto)
	Cena 
(zł brutto)

	A
	B
	C
	D = B * C

	Łaźnia wodna
.........................................................................

(marka)

.........................................................................

(model)


	1
	...............................
	...............................


Cena brutto - ............................................. zł 
(słownie złotych: .................................................................................................................................)
Oświadczam/y, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi 
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

Oświadczamy, iż udzielamy …...….... miesięcznej gwarancji na oferowane urządzenie
na warunkach określonych w SIWZ.
Oświadczamy, iż oferowane urządzenie posiada następujące parametry i funkcjonalności 
(* niepotrzebne skreślić. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem 
o braku posiadania danej funkcjonalności):
· Możliwość obsługi urządzenia za pomocą komputera TAK/NIE*
· Dołączone oprogramowanie i wszystkie elementy umożliwiające podłączenie łaźni do komputera TAK/NIE*
· Dołączony dodatkowy kosz o wielkości nieco mniejszej niż misa łaźni wodnej TAK/NIE* 
· Możliwość rekalibracji urządzenia bez konieczności wizyty serwisu TAK/NIE*
Zobowiązujemy się do pełnego i regularnego serwisu po sprzedaży, oraz gwarantujemy utrzymanie i ewentualną naprawę sprzętu po okresie gwarancji.
Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.

Oświadczamy, iż oferowane urządzenia spełniają wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się  o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.1 (*niewłaściwe skreślić)

(1wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT, co może mieć miejsce 
w przypadku:

· wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

· importu usług lub towarów,

· mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT.)

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. 
Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego …………………………………………………………………………………………………………………....... 

oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ……………..……………. zł

UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT 

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni od terminu składania ofert.

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: …………………………………………………………………………………………………………

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczam/y, ze wniesione wadium w formie pieniężnej prosimy zwrócić na numer rachunku bankowego …………………………………………… w banku ……............………

(wypełniają Wykonawcy, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej)

Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych postanowieniach umowy.

Zamówienia zrealizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców* *

* *niepotrzebne skreślić
Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

Zakres: …………………………………………………………….......................................................

Nazwa podwykonawcy ……………………………………………………..........................................
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i Nazwisko

…………………………………………………………………………………………………............

Adres:…………………………………………………………………………………………………

Telefon/Faks:……………………………………..……………………………………………………

Adres e-mail: …….……………………………………………………………………………............

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji wykonawcy):

	Czytelne imię i nazwisko
	Podpis
	Parafa

	
	
	


Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*? Tak/nie (niepotrzebne skreślić)
(*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

· .................................................................................................................................................................................
· ..............................................................................................................................................................................
(Jeżeli dotyczy) Oświadczam, iż wraz z ofertą zostały złożone następujące dokumenty, które niniejszym wskazujemy (w trybie §10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy) w celu dokonania przez Zamawiającego badania w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
i niepodleganiu wykluczeniu oraz na potwierdzenie iż oferowane dostawy spełniają wymagania SIWZ:
· ..........................................................................................................................................................
· ..........................................................................................................................................................
Ofertę niniejszą składamy na ........
 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach. 

…............................





       ....................................................

     (miejscowość, data)


                                    (podpis i pieczątka Wykonawcy)
……………………………………                                                        Załącznik Nr 6 do SIWZ  (nazwa i adres Wykonawcy pieczątka) 
Tel. .......................................................
Faks ......................................................
REGON ...............................................
NIP ......................................................
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

pl. Powstańców Warszawy 1

00 – 950 Warszawa

FORMULARZ OFERTOWY

(sprawa BBA-2.262.27.2019)

Część V zamówienia

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
na następujących warunkach cenowych:
	Marka, model i rok produkcji oferowanego urządzenia
	Liczba zestawów
	Cena jednostkowa 
(zł brutto)
	Cena 
(zł brutto)

	A
	B
	C
	D = B * C

	Generator i kompresor sprężonego powietrza
.........................................................................

(marka)

.........................................................................

(model)


	1
	...............................
	...............................


Cena brutto - ............................................. zł 
(słownie złotych: .................................................................................................................................)
Oświadczam/y, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi 
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

Oświadczamy, iż udzielamy …...….... miesięcznej gwarancji na oferowane urządzenie
na warunkach określonych w SIWZ.
Zobowiązujemy się świadczyć serwis na następujących warunkach: 

czas reakcji serwisu wynosi …....... godzin od momentu zgłoszenia. (Wymagana reakcja serwisu 
od momentu zgłoszenia problemu 72h). 
Oświadczamy, iż oferowane urządzenie posiada następujące parametry i funkcjonalności 
(* niepotrzebne skreślić. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem 
o braku posiadania danej funkcjonalności):
· za każdy 1cm głębokości urządzenia poniżej 55cm – 1,5 punktu TAK/NIE*
· za każdy 1 cm szerokości urządzenia poniżej 40cm - 1,5 punktu TAK/NIE*
· za każdy 1 cm wysokości urządzenia poniżej 50cm - 1,5 punktu TAK/NIE*
Zobowiązujemy się do pełnego i regularnego serwisu po sprzedaży, oraz gwarantujemy utrzymanie i ewentualną naprawę sprzętu po okresie gwarancji.
Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.

Oświadczamy, iż oferowane urządzenia spełniają wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się  o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.1 (*niewłaściwe skreślić)

(1wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT, co może mieć miejsce w przypadku:

· wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

· importu usług lub towarów,

· mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT.)

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. 
Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego …………………………………………………………………………………………………………………..................................... 

oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ……………..……………. zł

UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT 

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni od terminu składania ofert.

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: …………………………………………………………………………………………………………

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczam/y, ze wniesione wadium w formie pieniężnej prosimy zwrócić na numer rachunku bankowego …………………………………………… w banku ……............………

(wypełniają Wykonawcy, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej)

Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych postanowieniach umowy.

Zamówienia zrealizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców* *

* *niepotrzebne skreślić
Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

Zakres: …………………………………………………………….......................................................
Nazwa podwykonawcy ……………………………………………………..........................................
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i Nazwisko

…………………………………………………………………………………………………............
Adres:…………………………………………………………………………………………………

Telefon/Faks:……………………………………..……………………………………………………
Adres e-mail: …….……………………………………………………………………………............
Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji wykonawcy):

	Czytelne imię i nazwisko
	Podpis
	Parafa

	
	
	


Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*? Tak/nie (niepotrzebne skreślić)
(*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

· .................................................................................................................................................................................
· ..........................................................................................................................................................................
· ..............................................................................................................................................................................
(Jeżeli dotyczy) Oświadczam, iż wraz z ofertą zostały złożone następujące dokumenty, które niniejszym wskazujemy (w trybie §10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy) w celu dokonania przez Zamawiającego badania w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
i niepodleganiu wykluczeniu oraz na potwierdzenie iż oferowane dostawy spełniają wymagania SIWZ:
· ..........................................................................................................................................................
· ..........................................................................................................................................................
Ofertę niniejszą składamy na ........
 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach. 

…............................





       ....................................................

     (miejscowość, data)


                                    (podpis i pieczątka Wykonawcy)
�  Należy wpisać łączną ilość stron, tj. formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi  w SIWZ.





�  Należy wpisać łączną ilość stron, tj. formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi  w SIWZ.





�  Należy wpisać łączną ilość stron, tj. formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi  w SIWZ.





�  Należy wpisać łączną ilość stron, tj. formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi  w SIWZ.





�  Należy wpisać łączną ilość stron, tj. formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi  w SIWZ.








23

